Pre upotrebe pročitajte ovo uputstvo. Industrijski patent Br.: CN 201130378913.4

Dpex III Apeks Lokator

CE 0197

Uputstvo za upotrebu

Sadržaj

1 Uvod 								 1

1.1 Opis uređaja							 1

1.2 Model i dimenzije							 1

1. 3 Komponente							 1

1. 4 Struktura								 3

1. 5 Namena								 4

1.6 Kontraindikacije							 4

1.7 Klasifikacija uređaja						 4

1.8 Tehničke specifikacije						 5

2 Napomene o instalaciji i upotrebi uređaja 				 5

3 Instalacija uređaja							 7

3.1 Instalacija baterije							 7

3.2 Povezivanje mernog kabla						 7

3.3 Provera uređaja pomoću ispitivača					10

3.4 Pokazna funkcija							10

4 Funkcije i rad uređaja						11

4.1 Radni uslovi							11

4.2  Uputstva 								14

5 Rešavanje problema							16

6 Čišćenje i sterilizacija						20

7 Čuvanje, održavanje i transport					20

7.1 Čuvanje								21

7.2 Održavanje							21

7.3 Transport								21

8 Zaštita okoline							22

9  Naknadni servis							22

10 Za tehničke podatke kontaktirajte					22

11 Izjava o usaglašenosti 						2 2

12 Simboli								28

13 Izjava								29

1 Uvod

1.1

Guilin Woodpecker Medical Instrumen co Ltd je profesionalni proivođač,pronalazac Ipronačazac dentalnih uredjaja koje zadovoljavaju sve kvalitete. Postoje dva Brenda Woodpecker I DTE. Proizvodimo ultrazvucne aparate za uklanjanje kamenca, apex lokatore I ultrahiruske instrumente…

1.2 Opis uređaja

Apeks lokator je pomoćni uređaj u endodonciji, koji služi za merenje dužine kanala korena, i pomaže stomatologu da završi endodontski tretman.

Karakteristike uređaja:

a) Opremljen kvalitetnim LCD ekranom, na kome je jasno prikazana putanja endo instrumenta.

b) Zasnovan na naprednom multifrekventnom sistemu i tehnologiji merenja impedencije, kao i automatskog kalibriranja koje omogućava precizna merenja.

c) Dodaci koji se koriste uz Dpex III mogu se autoklavirati na visokim temperaturama i pod visokim pritiskom.

1.3 Model i dimenzije

1.2.1 Model: Dpex III

1.2.2 Dimenzije:  138mm (dužina)  x 77mm (širina)  x 107mm (visina)

1.2.3 Težina: 385g

1.4 Komponente

1.4.1 Slika uređaja Dpex III

Emulzija uvećanog apeksa

Indikator punjenja baterija   ---

Indikator izmerene dužine

Zvučni indikator

Uključivanje/Isključivanje

Pokazna funkcija

Podešavanje zvuka

Nastavak za usnu u obliku kuke (kuka)

Priključak mernog kabla

Držač endo instrumenta(štipaljka)

Merni kabl

Slika 2. Slika pomocnog pribora

1.5 Struktura

Dpex III se sastoji od glavne jedinice, mernog kabla kuke, štipaljke, endo instrumenta,punjacaitd.

1.6 Namena

Ovaj uređaj je namenjen za obavljanje sledećih merenja:

1.6.1 Merenje dužine kanala korena svih vrsta zuba sa pulpitisom, nekrozom pulpe i pariapikalnim parodontitisom.

1.6.2 Merenje dužine korenskog kanala pre restauracija ili nakon stavljanja krunica.

1.6.3 Merenje dužine korenskog kanala transplantacija and revizija transplantacije.

1.7 Kontraindikacije

Ne preporučuje se upotreba DpexI uređaja na pacijentima sa pejsmejkerom (ili nekom drugom el. opremom), kao i kod pacijenata kojima je savetovano da ne koriste el. uređaje (kao što su električni brijač i sl.) iz bezbednosnih razloga.

1.8 Klasifikacija uređaja

1.8.1 Uređaj na napajanje

1.8.2 Uređaj tipa BF

1.8.3 Uređaj nije pogodan za upotrebu u prisustvu zapaljivih anestetskih mešavina sa vazduhom ili kiseonikom ili azotnim oksidom

1.8.4 Stepen zaštite od štetnog prodiranja vode: Obična oprema (IPXO)

1.8.5 Operativno stanje: Kontinuirani rad

1.9 Glavne tehničke specifikacije

1.9.1 Napajanje:baterijan3,7V/750mAh

1.9.2 Punjač 100V-240V 50Hz/60Hz

1.9,3 Potrošnja – 0,5 W

1.9.4 Ekran 4,5 LCD

1.9.5 Alarm: Alarm će upozoriti kada je endo instrument na manje od 2 mm od apeksa.

1.9.6 Radni uslovi

a) Temperatura okruženja:  +5°C+40°C

b) Relativna vlažnost: ≤80%.

c) Atmosferski pritisak: 70kPa-106kPa

2 Napomene o instalaciji i korišćenju uređaja

2.1 Pre početka rada pročitajte uputstvo za upotrebu.

2.2 Da bi bezbedno koristili uređaj morate preduzeti nekoliko koraka . Kada postavite endo iglu u drzac pa zatim u kanal, kada se na apeklokator ekranu pokaze 00. Oduzmite 0.5 – 1 mm od merene dužine I to neka vam bude radna dužina

2.3 Indikator dužine na apekslokatoru ne prestavlja dužinu u milimetrima već su to samo linerne jedinice. To samo pokazuje progresiju približavanja ka vrhu apeksa.

2.4 Ukoliko grafika na ekranu iznenada napravi velike oscilacije OVER izvadite iglu polako dok se ne vrati na normalu pa ponovo pokusajte.

2.5 Da biste sprecili curenje iz kaviteta u kanal i imali lose rezultate merenja osušite kavitet sa vaticom ili pusterom pre upotrebe.

2.6 Proverite da li su kontakti dobri pre upotrebe.

2.7 Endo instrument, kuka i merni kabl su za višekratnu upotrebu. Pre svake upotebe proverite da li su sterilisani u autoklavu pod odgovarajućim pritiskom i na odgovarajućoj temperature. Endo instrumenti se ne smeju koristiti više od 3 puta.

2.8 Ukoliko uređaj ne koristite duži vremenski period, izvadite baterije.

2.9 Napunite bateriju kada indicator počne da svetli.

2.10 Koristite samo originalne delove, delovi drugih proizvođača mogu uzrokovati netačna merenja ili dovesti do nemogućnosti merenja.

2.11 Ne dozvolite prelivanje tečnosti iz kaviteta jer to može dovesti do pogrešnih merenja.

2.12 Endo instrument i štipaljka ne smeju dodirivati druge metalne instrumente.

2.13 Ukoliko uređaj pokaže da je endo instrument prešao apeks iako sam instrument još uvek nije dostigao isti, to ukazuje na postojanje zaostale pulpe ili drugih elektrolita.Ovo se moze desavati i ako je metal u blizini( krunica, most, amalgam)

Kako biste bili sigurni da kratki spojevi ne utiču na merenja, posebnu pažnju obratite na pacijente sa metalnim krunicama ili mostovima. Proverite vlažnost kanala kako biste bili sigurni u pouzdanost merenja. Ukoliko je kanal previse suv na displeju se očitavaju netačni podaci. Verifikujte rezultate rendgenskim snimkom.

2.14 Ovaj uređaj izaziva elektromagnetne smetnje, pacijent ili doktor sa ugrađenim pejsmejkerom ne smeju koristiti ovaj uređaj, a sam uređaj može uticati in a druge uređaje koji proizvode elektromagnetne smetnje. Savetuje se oprez pri radu u takvom okruženju.

2.15 Garancija važi u normalnim uslovima rada. Rastavljanje uređaja poništava garanciju, stručnjaci Woodpecker kompanije ponudiće usluge servisa u okviru garantnog roka.

2.16 Neovlaščeno modifikovanje uređaja poništava garanciju i može predstavljati opasnost po pacijenta.

2.17 Samo originalni punjač I litijumska baterija mogu se koristi u aparatu.

3 Instalacija uređaja

3.1 Povezivanje mernog kabla

3.1.1 Ubacite merni kabl u odgovarajući priključak na uređaju.

Pažnja:

a) Budite veoma pažljivi, uređaj mora biti stabilan kako bi se izbegao udarac. Neoprezna upotreba dovodi do oštećenja ili kvara na uređaju.

b) Merenje se ne može obaviti bez pravilno priključenog kabla.

c) Nakon ubacivanja kabla, uverite se da nema predmeta koji mogu udariti ili pasti na njega.

3.1.2 Ubacite prvo štipaljku a zatim i kuku u predviđena mesta na kablu.

[Slika 4]

Pažnja: 	Slika 4

Veoma pažljivo ubacujte ove delove i nemojte razvlačiti

kabl. (Slika 5(a)). Pravilan postupak prikazan je na slici 5(b).

Uključeno/isključeno

Podešavanje zvuka

Pokazna funkcija

Slika 5

Slika 6

3.1.3 Potvrda o radu uređaja pre upotrebe

a) Pritisnite prekidač za uključivanje. Na LCD ekranu se mora pojaviti vizualizacija merenja dužine kanala korena.

Uređaj će se automatski ugasiti nakon 5 minuta neaktivnosti. [Slika 6]

b) Proverite da li je merni kabl pravilno priključen na uređaj.

c) Proverite da li su štipaljka i kuka dobro povezani na merni kabl.

d) Kuka mora dodirivati zakrivljeni deo štipaljke [kao što je prikazano na slici 7]. Kao potvrda, na displeju se pojavljuju sve linije na grafičkoj skali [kao što je prikazano na slici 8(c)] Neisprekidan zvuk (“bip”) čuje se tokom rada.

Slika 7

Slika 8 	a 	b	c

3.1.4 Opis interfejsa

a) Ekran prikazuje frontalnu regiju apikalnog foramena pomoću grafičke skale. Pogledajte neobojenu regiju kao što je prikazano[Slika 8(a)]

b) Endo instrument je došao do pozicije blizu apikalnog foramena kada se pojave zelene linije grafikona.[Slika 8(b)].

c) Pojava crvenih linija ukazuje na to da je endo instrument prešao apeks. Istovremeno se aktivira zvučni signal u obliku neprekidnog upozoravajućeg zvuka [Slika 8(c)].

3.2 Provera uređaja pomoću ispitivača

a) Ispitivač se koristi za proveru uređaja, postupak ispitivanja prikazan je ispod.

b) Izvucite merni kabl a zatim isključite uređaj pomoću On/Off prekidača

Slika 9

c) Priključite ispitivač na uređaj.

Ponovo uključite uređaj, na displeju se prikazuju zelene linije grafikona. (kao na slici 9)

3.4 Pokazna funkcija

a) Pokazna funkcija prikazuje simulaciju kretanja kanalnog instrumenta. Postupak je opisan ispod:

b) Uklonite merni kabl.

c) Pritisnite On/Off prekidač i uključite uređaj.

d) Pritisnute dugme za pokaznu funkciju i držite jednu sekundu, nakon toga možete uneti parametre za pokazni način rada.

Ponovo pritisnite dugme za pokaznu funkciju tokom demonstracije, i funkcija će se isključiti.

4 Funkcije i rad uređaja

4.1 Radni uslovi

4.1.1 Uređaj koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu.

4.1.2 Za stomatologa je neophodno je dobro poznavanje pozicije zuba i prosečne dužine kanala, kao i stečena veština rukovanja ovim uređajem.

4.1.3 Neophodan je formiran pristupni kavitet koji omogućava prilaz komori pulpe.

4.1.4 Rendgenski snimak koji prikazuje čitavu dužinu korenskog kanala zuba.

4.1.5 Endo instrument mora biti tačno odgovarajuće veličine kako bi se izbeglo prelaženje preko apikalnog foramena.

4.1.6 Obeležite izmerenu dužinu obolelog zuba i memorišite u istoriji slučaja. Dužina se označava na zdravom delu zuba ili na zubnom ispunu. Pozicija oznake mora biti na incizalnoj ivici anteriornih zuba ili na vrhu molara. Kod oštećenog zuba označava se površina zuba podržana dentinom umesto one podržane sa gleđi.

4.1.7 Akutna inflamacija koja je okružuje apeks mora biti uklonjena a zaraženi materijal očišćen.Takođe je neophodno ukloniti pulpu i nekrozno tkivo.

4.1.8 U sledećim slučajevima nije moguće normalno merenje:

a) Veličina kanala korena je prevelika

Zubi sa patološkom resorpcijom korena ili hipoplazijom:U ovom slučaju rezultat merenja dužine kanala korena biće kraći od stvarne dužine zbog hipoplazije korena. (Slika 10)

b) Krvarenje iz apikalnog foramena.

U ovom slučaju, krv će iz kanala korena dospeti do gingive i doći će do kontakta što dovodi do netačnih rezultata merenja. Merenje se može nastaviti nakon što se zaustavi krvarenje. [Slika 11].

c) Krunica zuba je polomljena

Tkivo gingive može dospeti do otvora kaviteta na oštećenom mestu što će izazvati neprecizna merenja zbog  električne provodljivosti. Merenje se može nastaviti nakon što je krunica ispunjena cementom ili drugim izolatorom.

Slika 10 	Slika 11 	Slika 12

d) Postoji pukotina na korenu zuba

Pukotina može izazvati “curenje” elektriciteta što će uticati na preciznost merenja. [Slika 13].

e) Revizija kanala sa kondenzacijom.

Očistite preostali materijal iz kanala korena i napunite ga sa malo fizioloskog rastvora pre merenja [Slika 14].

f) Ukoliko postoji metalna krunica povezana sa gingivom, izazvaće netačno merenje kada endo instrument dodirne krunicu [Slika 15].

kondenzacija

Slika 13 	Slika 14

Ponekad se rezultati elektronskih merenja i rezultati rendgena ne poklapaju, što ne znači da je uređaj neispravan, kao ni da je rendgenski snimak loš. Stvarna pozicija apikalnog foramena nije ista kao i anatomska pa se veoma često dešava da apikalna pozicija bude zakrivljena. U tom slučaju, u skladu sa uglom snimanja, kao što je ispod prikazano, stvoriće se iluzija da se ne poklapaju anatomski i fiziološki vrh korena. [Slika 16]

Slika 15

rendgenska cev 	snimak

Zakrivljeni kanal

Slika 16

(Zbog ugla X-zraka, ponekad nije moguće napraviti odgovarajući snimak koji prikazuje tačnu poziciju apikalnog foramena.)

4.2 Uputstvo

4.2.1 Ubacite merni kabl u utučnicu koja se nalazi sa strane glavne jedinice. Uključite. indikator baterije je na levoj strani.

4.2.2 Uređaj je u normalnom stanju. Uređaj se isključuje nakon 5 minuta neaktivnosti.

4.2.3 Jačinu možete podesiti pritiskom na dugme za podešavanje.

4.2.4 Zakačite kuku za usne pacijenta, proverite da li je u kontaktu sa oralnom sluzi kao referentna elektroda [Slika 17].

4.2.5 Uhvatite iglicu štipaljkom, krenite prema apeksu, neisprekidan zvučni signal će se oglasiti na udaljenosti manjoj od 2mm [Slika 18].

Pažnja:

a) Tokom ovog postupka iglu hvatajte isključivo za gornji deo (u blizini kanala, za držač)

Slika 17- *Lip-usna *hook-kuka

3. Otpustite ruku

2. Uhvatite iglicu

1.Gurajte palcem kao što pokazuje strelica

gurnite

štipaljka

Slika18

radni (pokretni) deo iglice (izbegavajte hvatanje ovog dela)

držač igle

metalni deo štipaljke

iglica

Slika 19

Ukoliko dodirnete donji deo (sečivo ili radni deo), može doći do oštećenja.[Slika 19]

b) Tokom merenja, ne koristite iglu sa metalnim držačem. Ukoliko ne koristite rukavice, može doći do pojave “curenja” što će dovesti do netačnog merenja. Stoga, koristite iglicu sa držačem od gume ili plastike i ne dodirujte metalni deo prstima.

c) Nemojte koristiti istrošenu ili oštećenu štipaljku jer će rezultati merenja biti netačni.

d) Kao reference za pravilno postupanje koristite sliku 20 (a) U slučaju kao na slici 20 (b) [Slika 20(b)], može doći do lomljenja igle.

Slika 20			Slika 21*file-endo instrument / rubber stopper – jahač/ 				measuring file -poseban instrument za bočne zube

4.2.6 Kada endo instrument dostigne apeks podesite gumeni deo na referentnu tačku (incizalnu ivicu ili ivicu jamice), izvucite ga. Izmerite dužinu između vrha iglice i jahača. Rezultat predstavlja radnu dužinu zuba. Umesto štipaljke možete koristiti poseban instrument za bočne zube.

[Slika 21].

4.2.7 Delovi koji dodiruju pacijenta moraju biti autoklavirani. Kućište i merni kabl čistite     jednom mesečno 75% alkoholom.

5 Rešavanje problema

| Problem | Moguć uzrok | Rešenje |
| --- | --- | --- |
| Na ekranu nema nikakvog signala iako je uređaj uključen | 1. Baterije nisu pravilno postavljene 2. Baterije su prazne | 1. Ponovo stavite baterije 2. Stavite nove baterije |
| Nije moguće izmeriti dužinu kanala korena | 1. Merni kabl nije pravilno priključen 2. Merni kabl je neispravan | Proverite da li je merni kabl pravilno priključen, povežite kuku i štipaljku kako biste proverili ispravnost mernog kabla |
| Alarm se ne oglašava | Jačina zvuka je podešena na utišanje (mute) | Podesite nivo zvuka |

| Problem | Moguć uzrok | Rešenje |
| --- | --- | --- |
| Ekran je nestabilan: rezultati merenja su značajno duži ili kraći; numerički prikaz je nepravilan. | Proverite kontak kuke za usnu i sluznice | Proverite da li kuka dodiruje oralnu sluznicu na odgovarajućem mestu |
|  | Krv ili pljuvačka se zadržavaju na krunici | Ukoliko se krv ili tečnost iz korenskog kanala zadržavaju na krunici ili zubu, doći će do kratkog spoja. Očistite i uklonite krv i tečnosti. |
|  | Kanal korena je pun tečnosti ili krvi | Ukoliko endo instrument dodirne površinu korenskog kanala u kome postoji prisustvo krvi ili tečnosti na displeju će se prikazati "OVER". U tom slučaju, gurnite iglu u kanal, displej se vraća na normalni prikaz i možete izmeriti dužinu kanala korena. |

| Problem | Moguć uzrok | Rešenje |
| --- | --- | --- |
| Ekran je nestabilan: rezultati merenja su značajno duži ili kraći; numerički prikaz je nepravilan. | Postoje ostaci tečnosti / nečistoće na površini zuba | Očistite površinu zuba |
|  | Endo instrument je u kontaktu sa desnima | Na ekranu se prikazuje "OVER" ukoliko endo instrument dodirne desni |
|  | Pulpa nije u potpunosti uklonjena iz kanala korena | Ukoliko se u kanalu nalazi mnogo pulpe, dužina ne može biti izmerena |
|  | Direktan kontakt instrumenta i metalnih nadoknada (krunice, i sl.) | Kada instrument dodirne metal, postojeća merenja se gube a na ekranu se prikazuje "OVER". |
|  | Susedna površina je zahvaćena karijesom | U prisustvu karijesa na susednoj regiji merenje ne može biti izvršeno |

| Problem | Moguć uzrok | Rešenje |
| --- | --- | --- |
| Ekran je nestabilan: rezultati merenja su značajno duži ili kraći; numerički prikaz je nepravilan. | Postoji zakrivljenje ili fraktura korena | Kada iglica dođe do oštećenog ili polomljenog korena, doći će do kontakta sa periodontalnim vlaknima, na displeju se prikazuje"OVER". |
|  | Tečnost je ušla u komoru pulpe ili ima ostataka | Koristite koferdam kako biste sprečili pljuvačku da dođe u dodir sa desnima |
|  | Postoji apikalna cista | Ukoliko postoje ciste nije moguće precizno merenje dužine kanala korena |
|  | Igla nije očišćena ili je polomljena | Očistite iglu alkoholom ili je zamenite |
|  | Merni kabl je neispravan / nedovoljan kontakt | Ispitajte kabl direktnim kontaktom oba kraja, prikaz je "-3". |

| Problem | Moguć uzrok | Rešenje |
| --- | --- | --- |
| Postoji prikaz rezultata samo šireg dela kanala. | Kanal korena je neprohodan | Prikaz će biti normalan nakon probijanja užeg dela kanala. |
|  | Ekstremno suv kanal korena | Isperite kanal Hidrogen -peroksidom ili NaCl |
|  | Veličina endo instrumenta nije odgovrajauća | Zamenite endo instrument odgovarajućim u odnosu na veličinu kanala |

* Ukoliko ove mere ne daju rezultate kontaktirajte proizvođača

6 Čišćenje i sterilizacija

6.1 Glavna jedinica i merni kabl dezinfikuju se pamučnom tkaninom natopljenom alkoholom.

6.2 Ne koristite jake hemijske agense za čišćenje opreme. Mogu izazvati oštećenja.

6.3 Pre svake upotrebe Štipaljku, kuku i merni kabl sterilišite u autoklavu, pritisak (0.22MPa) temperatura (135 'C)

7 Čuvanje, održavanje i transport

7.1 Čuvanje

7.1.1 Opremu čuvajte u prostoriji gde je relativna vlažnost ≤80%, atmosferski pritisak 70kPa-106kPa,  a temperatura -10 °C +50 °C.

7.1.2 Izbegavajte čuvanje u uslovima velike toplote. Visoke temperature skraćuju životni vek elektronskih komponenti, oštećuju baterije, i dovode do topljenja ili deformiteta plastičnih delova.

7.1.3 Izbegavajte skladištenje na niskim temperaturama. U suprotnom, kada se temperatura uređaja poveća na naormalni nivo doći će do stvaranja vlage koja može oštetiti matičnu ploču.

7.2 Održavanje

7.2.1 Uređaj ne uključuje dodatke za popravku. Popravke mora sprovoditi ovlašćeno lice ili ovlašćeni servisni centar.

7.2.2 Čuvajte na suvom mestu.

7.2.3 Nije dozvoljeno udaranje, bacanje ili grubo rukovanje opremom.

7.2.4 Ne razmazujte pigmente po opremi.

7.3 Transport

7.3.1 Prilikom transporta ne sme doći do jačih udara i potresa. Pažljivo postavite opremu na ravno i nemojte je postavljati pod nagibom.

7.3.2 Ne prevozite opremu zajedno sa opasnim materijama.

7.3.3 Izbegavajte izlaganje opreme suncu, kiši i snegu tokom transporta.

8 Zaštita okoline

Uređaj ne predstavlja opasnost po okolinu. Koristite uređaj u skladu sa lokalnim propisima.

9 Nakanadno održavanje

U skladu sa uslovima garancije, obavljaćemo servisiranje opreme bez naplate, ukoliko su u pitanju problem kvaliteta, od dana prodaje pa sve do dana prestanka važenja garancije. Za informaciju o trajanju garancije pogledajte garantni list.

10 Za tehničke podatke kontaktirajte

Wellkang Ltd (www.CE-Marking.eu)

29 Harley St.,LONDON,W1G9QR,UK

11 Izjava o usklađenosti

11.1 Proizvod je u skladu sa sledećim standardima

EN 60601-1:2006

EN 60601-1-2:2007

EN 60601-1-4:1996

EN 60601-1-6:2007

EN 980:2008

EN ISO 9687: 1995

EN 1041:2008

EN ISO 14971:2009

EN ISO 7405:2008

EN ISO 10993-1:2009

EN ISO 10993-5:2009

EN ISO 10993-10:2010

11.2 EMC(Elektromagnetna kompatibilnost) – Izjava o usaglašenosti

| Elektromagnetne emisije – Vodič i deklaracija proizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model Dpex I namenjen je za upotebu u ispod opisanom elektromagnetnom okruženju. Korisnik ovog modela |  |  |
| u obavezi je da uređaj | Dpex I koristi isključivo u propisanom okruženju. |  |
| Test imunosti | Usaglašenost | Elektromagnetno okruženje - uputstvo |
| RF emisije CISPR 11 | Grupa 1 | Model Dpex III koristi RF samo za interne funkcije. RF emisija je, stoga, veoma niska i malo je verovatno da ometa rad okolnih elektronskih uređaja |
| RF emisije | Class B | Model Dpex III je pogodan za korišćenje na svim lokacijama osim u domaćinstvima i lokacijama direktno priključenim na javnu niskonaponsku mrežu za rezidencijalno snabdevanje |
| Emisije harmonika IEC 61000-3-2 | Nije primenjivo |  |
| Fluktuacije napona I emisije flikera IEC 61000-3-3 | Nije primenjivo |  |

| Elektromagnetne emisije – Vodič i deklaracija proizvođača |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model Dpex I namenjen je za upotrebu u ispod opisanom elektromagnetnom okruženju. Korisnik ovog modela u obavezi je da uređaj Dpex I koristi isključivo u propisanom okruženju. |  |  |  |
| Test imunosti | Test nivoa IEC 60601 | Nivo usaglašenosti | Elektromagnetno okruženje - uputstvo |
| Elektrostatičko pražnjenje (ESD) IEC 61000-4-2 | ±6 kV kontaktno ±8 kV vazdušno | ±6 kV kontaktno ±8 kV vazdušno | Podovi moraju biti drveni ili keramički. Ukoliko su prekriveni sintetičkim materijalom relativna vlažnost vazduha mora biti najmanje 30 %. |
| Brzi tranzijenti/rafali IEC 61000-4-4 | ±2kV za linije za napajanje ±1 kV za ulazno/izlazne linije | Nije primenjivo | Kvalitet napajanja tipičan za komercijalno okruženje |
| Naponski udar IEC 61000-4-5 | ±1 kV sa linije na liniju ±2 kV sa linije na uzemljenje | Nije primenjivo | Kvalitet napajanja tipičan za komercijalno okruženje |
| Propadi napona, kratki prekidi i varijacije napona i napajanja IEC 61000-4-11. | <5% Ut (>95% pada Ut.J za 0.5 ciklusa 40%Ut (60% pada Ut) za 5 ciklusa 70% Ut (30% pada Ut) za 25 ciklusa <5%Ut (>95 % pada Ut) za 5 sek. | Nije primenjivo | Kvalitet napajanja tipičan za komercijalno ili bolničko okruženje. Ukoliko korisnik Dpex Imodela zahteva neprekidan rad uređaja i tokom prekida napajanja, preporučuje se korišćenje neprekidnog izvora napajanja ili baterija. |
| Imunost na magnetno polje mrežne učestanosti (50/60Hz) IEC 61000-4-8 | 3A/m | 3A/m | Frekvencija magnetnog polja mora biti na nivou karakterističnom za komercijalno ili bolničko okruženje. |
| NOTE Ut predstavlja a.c. mrežni napon pre primene uslova svih nivoa testiranja. |  |  |  |

| Elektromagnetne emisije – Vodič i deklaracija proizvođača |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model Dpex I namenjen je za upotrebu u ispod opisanom elektromagnetnom okruženju. Korisnik ovog modela u obavezi je da uređaj Dpex I koristi isključivo u propisanom okruženju. |  |  |  |
| Test imunosti | Test nivoa IEC 60601 | Nivo usaglašenosti | Elektromagnetno okruženje - vodič |
| RF kondukciona imunost IEC 61000-4-6 RF radijaciona imunost IEC 61000-4-3 | Vrms 150kHz to 80 MHz V/m 0 MHz to 2.5 GHz | 3V 3V/m | Pokretna RF komunikaciona oprema mora se koristiti na odgovarajućoj udaljenosti od Dpex I uređaja, uključujući i kablove, preporučena udaljenost izračunava se pomoću jednačine primenjive na frekvenciju predajnika. Preporučena udaljenost: 3V d=1.2><P1/2 80 MHz to 800 MHz d=2.3><P1/2 800 MHz to 2.5 GHz gde je P maksimalna izlazna snaga predajnkia u vatima (W) u skladu sa specifikacijama proizvođača predajnika, a d je preporučena udaljenost u metrima(m). Snaga stacionarnih RF predajnika, zasnovana na lokalnom traženjua, mora biti manja od usaglašenog nivoa za sve frekventne opsegeb. Smetnje se mogu pojaviti u blizini opreme koja je obeležena sledećim simbolom: (((.))) |

NAPOMENA 1 Na 80 MHz i 800 MHz. važi raspon viših frekvenci.

NAPOMENA 2 Ova uputstva nisu primenjiva u svim okolnostima. Na prositranje elektromagnetnih talasa utiču apsorpcija i refleksija sa različitih struktura, ljudi i predmeta.

• Jačina polja stacionarnih predajnika, kao što su bazne stanice (mobilni/bežični) telefoni i zemaljski mobilni uređaji, amaterske radio stanice, AM i FM radio i TV stanice, ne može se sa preciznošću odrediti. Za pristup elektromagnetnom okruženju koje proizilazi iz stacionarnih RF predajnika,neophodno je sprovesti ispitivanje lokaliteta. Ukoliko izmerena jačina na lokaciji na kojoj se uređaj Dpex I koristi prelazi gore navedeni nivo usaglašenosti RF,neophodno je ispitati uređaj i verifikovati normalan rad. Ukoliko se uoče neuobičajene aktivnosti, dodatne mere mogu biti neophodne, kao što su promena orijentacije ili promena lokacije uređaja

Dpex I.

b Za raspon frekvencije od 150kHz do 80 MHz, jačina polja mora biti manja od 3V/m.

| Preporučena udaljenost između pokretne i mobilne RF komunikacioe opreme i Dpex I uređaja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model Dpex I namenjen je za upotrebu u elektromagnetnom okruženju sa kontrolisanom RF radijacionom interferencijom. Korisnik modela Dpex I može pomoći u sprečavanju elektromagnetnih smetnji održavanjem minimalne propisane udaljenosti između pokretnih i mobilnih RF predajnika i DpexI uređaja, kao što je ispod preporučeno, u skladu sa maksimalnom izlaznom snagom komunikacione opreme. |  |  |  |
| Procenjena maksimalna izlazna snaga predajnika w | Udaljenost na osnovu frekvencije predajnika m |  |  |
|  | 150kHz to 80MHz d=1.2xP1/2 | 80MHzto 800MHz d=1.2x P1/2 | 800MHz to 2,5GHz d=2.3x P1/2 |
| 0,01 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| 0,1 | 0.38 | 0.38 | 0.73 |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 10 | 3.8 | 3.8 | 7.3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| Za predajnike čija maksimalna izlazna snaga nije navedena, preporučena udaljenost d u metrima (m) može se izračunati pomoću jednačine koja je primenjiva na frekvenciju predajnika, gde je P maksimalna izlazna snaga predajnika u vatima u skladu sa specifikacijom proizvođača predajnika. NAPOMENA 1 Na 80 MHz i 800 MHz. važi raspon viših frekvenci. NAPOMENA 2 Ova uputstva nisu primenjiva u svim okolnostima. Na prostiranje elektromagnetnih talasa utiču apsorpcija i refleksija sa različitih struktura, ljudi i predmeta. |  |  |  |

Ovaj uređaj je testiran i verifikovan u skladu sa standardom o Elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC) EN 60601-1-2. Ovo ne garantuje da je uređaj zaštićen od elektromagnetni smetnji. Izbegavajte korišćenje ovog uređaja u okruženju gde je elektromagnetna aktivnost velika.

12 Simboli

DTE Zaštitni znak robne marke

Konsultujte prateću dokumentaciju

Datum proizvodnje

Proizvođač

Tip BF

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru

Uključivanje/Isključivanje

Podešavanje zvuka

Demonstracija procesa merenja

Otvoreno

-

U skladu sa WEEE direktivom

Atmosferski pritisak u prostoru za čuvanje

Temperatura

Ograničenje vlažnosti

CE znak

Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj Zajednici.

-

Poseduje sertifikat o sistemu za upravljanje kvalitetom i CE znak izdat od strane TiiV Rheinland.

13 Izjava

Proizvođač zadržava pravo da izvrši izmenu proizvoda bez predhodnog obaveštenja. Slike su date samo kao referenca. Pravo konačnog tumačenja pripada GUILIN WOODPECKER  MEDICAL INSTRUMENT  CO., LTD. Industrijski dizajn, unutrašnja struktura, itd. zaštićeno su vlasništvo WOODPECKER-a, kopiranje i lažni proizvod su zabranjeni i povlače zakonske posledice.

Tel:

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd. Information Industrial Park, National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R. China

Prodaja Evropa.: +86-773-5873196, +86-773-2125222

Sev. Amerika, Juž. Amerika &

Okeanija Prodaja.:+86-773-5873198, +86-773-2125123

Azija & Africa Prodaja.:+86-773-5855350, +86-773-2125896

Fax: +86-773-5822450

E-mail: woodpecker@rnailgl.cn, sales@glwoodpecker.cn

Website:http:www.glwoodpecker.com

I.__

Wellkang Ltd (www.CE-Marking.eu)

29 Harley St.,LONDON,W1G 9QR,UK

ZMN/WI-04-714     1.3 Edition